随州市生态环境局


随州市关于第三方生态环境监测机构专项检查报  告

湖北省生态环境厅：
按照《省生态环境厅办公室关于印发<2025年度湖北省第三方生态环境监测机构专项检查实施方案>的通知》要求，为进一步规范第三方生态环境监测机构（以下简称“监测机构”）监测行为，提升监测数据质量，根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等相关法律法规和政策要求，随州市生态环境局组织成立专项检查小组开展了第三方生态环境监测机构专项检查工作，现将相关工作报告如下。
一、基本概况

（一）检查范围

本次专项检查基本覆盖随州市内已取得生态环境监测相关资质认定证书、从事生态环境监测活动的第三方监测机构。我市共有3家第三方生态环境监测机构，分别是随州市景新检测有限公司、随州维克昇检测有限公司、湖北纪安安全技术有限公司。因湖北纪安安全技术有限公司近年来基本未从事环境监测业务，本次检查对象确定为随州市景新检测有限公司、随州维克昇检测有限公司2家。
（二）检查时间

2025年7月16日至7月17日。
（三）检查方式

本次检查采取“资料审查+现场核查+人员访谈”相结合的方式开展。

资料审查：对机构资质认定证书、原始记录、检测报告、仪器设备档案、人员资质证明等资料进行书面审核。

现场核查：深入监测机构实验室、样品存储场所等现场，核查样品采集、保存、运输、前处理、分析测试等环节的规范性。

人员访谈：与机构负责人、技术负责人、质量负责人、检测人员等进行访谈，了解机构质量管理体系运行、人员培训、质量控制等情况。

二、主要检查内容

依据相关法律法规和技术规范，本次检查重点围绕以下内容开展：

（一）资质认定管理情况

是否取得有效的生态环境监测资质认定证书，证书在有效期内且认证范围涵盖其开展的监测项目。是否存在超资质认定范围出具监测报告的行为。资质认定证书变更（如机构名称、地址、检测能力等变更）是否按规定办理相关手续。

（二）监测过程规范性

样品采集：是否按照标准规范制定采样方案，采样点位布设、采样频次、采样量是否符合要求，采样记录是否完整（包括采样时间、地点、环境条件、采样人员等信息）。

样品保存与运输：样品保存方法、保存条件（如温度、避光等）是否符合标准，运输过程中是否采取防破损、防污染措施，样品交接记录是否规范。

仪器设备管理：检测仪器设备是否符合监测项目要求，是否按规定进行检定/校准和维护保养，仪器设备档案是否完整（包括说明书、检定/校准证书、使用记录等）。

实验室分析：实验前处理、分析测试操作是否严格遵循标准方法，实验环境条件（如温度、湿度、洁净度等）是否满足要求。

（三）数据质量控制与管理

质量控制措施：是否按规定开展平行样、空白样、加标回收、标准物质比对等内部质量控制活动，是否参加外部质量控制考核（如能力验证、实验室间比对等）。

原始记录与数据审核：原始记录是否真实、准确、完整、可追溯，是否存在涂改、伪造现象；数据审核流程是否规范，是否有明确的审核人员和审核记录。

监测报告：报告内容是否完整（包括监测目的、项目、方法、结果、结论等），数据表述是否准确，结论是否客观，报告签字盖章是否规范。

（四）人员管理

人员资质：检测人员是否具备相应的专业知识和技能，是否取得相关从业资格证书或培训合格证明。

人员培训：是否制定人员培训计划并有效实施，培训内容是否涵盖标准规范、操作技能、质量控制等方面，培训记录是否完整。

（五）诚信经营情况

是否存在出具虚假监测报告、篡改监测数据等违法行为。是否存在恶意低价竞争、转包或违法分包监测业务等情况。是否建立健全诚信管理制度，履行诚信承诺。

三、检查发现的主要问题

本次检查发现，2家监测机构能够基本遵守生态环境监测相关法律法规和标准规范，但仍存在不同程度的问题。

（一）随州市景新检测有限公司存在问题：1、该公司废水中无烷基汞项目资质，签订合同时未列明需分包。2、仪器设备中湖北省计量测试技术研究院检定证书（编号2025SZ02490091）无公章。3、质量手册、程序文件受控但没有统一分发号。4、关键岗位人员变动未及时修订质量手册。5、报告编号JX（2025）检字第0044号气相色谱分析记录相关系数不能为1、JX（2025）检字第0282报告未体现质控措施、JX（2025）检字第0312仪器机打记录分析人员未签字、JX（2025）检字第0315污水处理厂报告缺水温数据。

（二）随州维克昇检测有限公司存在问题：1、仪器设备使用情况在原始记录中有体现，部分现场设备缺使用记录台账。2、质量手册、程序文件受控没有统一分发号，质量手册没有人员花名册。3、报告编号SW（检）字202505048采样现场情况核查表记录存在不规范现象、SW（检）字202505044总磷原始记录曲线未做曲线中点校准、SW（检）字202505011 TSP原始记录及报告未体现标准滤膜的称量次数、SW（检）202505038分析记录的方法依据未记录全称。
四、整改情况

针对本次检查发现的问题，为切实提升监测数据质量，规范监测机构行为，我局提出以下整改要求：

（一）限期整改

被检查的2家机构均存在一般性问题，责令其在5个工作日内完成整改，并提交书面整改报告。整改报告应包括问题清单、整改措施、整改完成情况及相关证明材料。2家机构分别于2025年7月22日、7月23日完成整改并提交了整改报告及佐证资料。
（二）强化主体责任落实

督促各监测机构切实履行主体责任，建立健全质量管理体系，加强内部审核和管理评审，定期开展自查自纠，及时发现和整改存在的问题。机构负责人对监测数据质量负总责，确保监测活动合法合规、数据真实可靠。

五、下一步工作措施

下一步，我局将从以下四个方面建立健全第三方生态环境监测机构监管长效机制，持续提升监测数据质量。

一是加强常态化监管。建立“双随机、一公开”监管机制，定期开展专项检查和日常巡查，扩大检查覆盖面，提高检查频次。

二是提升机构能力建设。组织开展监测机构技术培训和能力验证活动，重点培训标准规范、操作技能、质量控制等内容，提升检测人员专业素质。鼓励监测机构引进先进的监测技术和设备，提高监测自动化、智能化水平。

三是完善信用管理体系。根据机构的资质条件、监测质量、诚信记录等情况进行信用等级评定，并向社会公开信用信息。实行信用分类监管，对信用等级高的机构减少检查频次，对信用等级低的机构加大监管力度。

四是强化社会监督。畅通投诉举报渠道，公布举报电话、邮箱等，鼓励社会公众、企业和新闻媒体对监测机构的违法违规行为进行监督举报。定期向社会公开监测机构监管信息、检查结果和处理情况，保障公众的知情权和监督权。

随州市生态环境局       

2025年8月8日          



