附：固定噪声监测站主要性能参数

面向固定式噪声监测站的环境噪声自动监测仪整机应满足以下性能指标：

噪声自动监测子站（非手持声级计与数采仪集成方式），噪声采集分析单元为一体化设计，技术指标应满足HJ907中的相关要求，声学性能应符合GB/T3785.1中1级仪器的要求，应整机通过型式评价试验，整机取得计量器具型式批准（1级）证书,且型式评价报告中样机照片必须包含风罩、传声器、主机、线缆、电源模块等；

噪声监测子站应符合JJG1095-2014《环境噪声自动监测仪检定规程》1级、并符合JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》1级标准；

数据采集率：＞99.5%；

自生噪声：≤19dB（A）；

温度稳定性：-30℃-50℃环境条件下≤±0.5dB，其中：

温度稳定性：0℃环境条件下≤±0.1dB，

温度稳定性：30℃环境条件下≤±0.1dB；

相对湿度稳定性：0%RH~100%RH环境条件下≤±0.2dB。

全天候户外传声器

耐用的自由场麦克风，可以适应各种恶劣的环境，环境温度变化范围为-30-+80℃，湿度范围为0-100%，能够持续保证准确性和稳定性。

传声器灵敏度：在250Hz的声压灵敏度大于30mV/Pa；符合JJG175-2015《工作标准传声器（静电激励器法）检定规程》的标准要求；

指向性响应：支持0°和90°入射；

在风速为10米/秒时，传声器风罩防风能力为至少衰减30dB，传声器风罩在风速30米/秒时应不变形；

户外传声器具有防风、防腐、防水、防干扰功能，可以长期放置于户外，并稳定正常工作；

传声器支架结构设计合理，利于传声器安装、拆卸和声校准、比对测试操作。

噪声采集分析单元

噪声采集分析单元采用4核处理器，模拟前端配有高级IEPE恒流源传声器供电，接收传声器信号。模拟采集前端具有高品质ADC电路，保证采集范围可以覆盖25dB到140dB的信号范围，然后转换为数字信号；处理器采集的数字信号后进行处理；例如：傅里叶变化、计权算法运算、数据库保存、数据计算、求平均值，标定后输出处理等。经处理后的信号，可选择网口或者RS232接口输出，方便外接无线传输模块。

符合JJG1095-2014《环境噪声自动监测仪检定规程》1级或JJG778-2019《噪声统计分析仪检定规程》1级的要求；

频率范围：10Hz～20KHz；

噪声采集分析单元线性工作范围（1KHz）：下限≤20dB；上限≥140dB；

频率计权具有A、C、Z频率计权方式，并可按键或远程切换；

时间计权具有F、S时间计权方式，采样时间间隔不大于1s；

具有倍频程或三分之一倍频程等实时频谱分析功能（1/1倍频程分析范围：16Hz-16kHz、1/3倍频程分析范围：12.5Hz-20kHz）；符合GB3241或JJG449-2014对1级滤波器的要求，并可远程设置频谱分析的采样间隔；

测量参数：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Ld、Ln、Ldn、Ldmax、Ldmin、Lnmax、Lnmin（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

具有远程自检功能，自检时应包括传声器、前置级、噪声监测子站主机，自检偏差超过0.5dB时自动提示，自检结果应与声校准器校准偏差不超过0.5dB；

噪声采集分析单元自生噪声（声信号≤19dB(A))；

噪声采集分析单元，环境温度-40℃~70℃下可正常工作；

噪声采集分析单元通过振动测试；

噪声采集分析单元通过冲击测试；

具有其他相关参数采集功能，如视频、风速、风向、气温、相对湿度、大气压、降雨量等；

噪声监测子站原始数据及录音数据存储时间大于180天，并支持通过通用通讯接口下载数据；

具备数据多通道并行传输功能，可并行向多个平台传输数据；

具有对超出某一限值的声音的触发录音功能及远程回放功能，录音文件本地保存总时长不低于15小时；

支持数据断网恢复后续传功能；支持数据补传功能。

一体式六参数气象单元

1、采用一体化气象参数传感器，同时测量风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量六个气象参数。

2、与噪声子站共杆安装，用于分析气象因素对噪声监测数据的影响。

3、温度：测量范围-48～80°C，分辨率0.1℃，测量精度：≤±0.2℃。

4、湿度：测量范围0～100%，分辨率0.1%，测量精度：≤±2%。

5、气压：测量范围10～1300 百帕，分辨率0.1百帕，测量精度：≤±0.5 百帕。

6、风向风速：

风向：测量范围0～360°，分辨率1°，测量精度：≤± 3°

风速：测量范围0～75 米/秒 ，分辨率0.1米/秒，测量精度：≤±3%

7、雨量传感器：测量雨强范围：0～5mm/min，分辨率：0.1mm，测量精度：≤±5%